ПОШАГОВЫЙ АЛГОРИТМ ВЫПОЛНЕНИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ПРОЕКТА

«Аппаратно-программный комплекс активной спектрофотометрии и термографии стресса растений»
План-график реализации для Всероссийского конкурса научно-технологических проектов «Большие вызовы» (ОЦ «Сириус»)

ЭТАП 1. Аппаратная сборка и силовая коммутация (Hardware)

Настройка единой силовой линии питания от Orange Pi (USB Type-C 5В 3А):

Подать сетевое питание 5.0 В / 3.0 А на разъем USB Type-C микрокомпьютера Orange Pi 4 Pro V1.3.2.

Запитать входы $Vin+$ обоих понижающих модулей Mini-360 напрямую с силовой гребенки +5В микрокомпьютера: Mini-360 №1 от Pin 2, Mini-360 №2 от Pin 4. Земля (GND) объединена на контактах Pin 6/9/14.

Mini-360 №1 (канал 660 нм Deep Red): подстроечным резистором выставить выходное напряжение 2.20 В (ток через 3W кристалл ~450–500 мА).

Mini-360 №2 (канал 850 нм NIR): выставить выходное напряжение 1.60 В (номинальное прямое падение напряжения ИК-диода).

Винты подстроечников зафиксировать лаком. Благодаря последовательному импульсному стробированию (светодиоды никогда не светят одновременно) суммарное потребление платы с активным светодиодом не превышает 1.1–1.2 А, исключая просадки напряжения.

Коммутация через 2-канальное реле (Active-Low):

Выход Mini-360 №1 подключить через нормально разомкнутый контакт NO1 к красному эмиттеру 660 нм (на алюминиевом радиаторе с термопастой).

Выход Mini-360 №2 подключить через нормально разомкнутый контакт NO2 к ИК-эмиттеру 850 нм на радиаторе.

Входы управления реле: IN1 подключить к Pin 7 (линия PL4 / gpiochip1 line 4), IN2 подключить к Pin 10 (линия PL7 / gpiochip1 line 7).

Питание реле: VCC к Pin 2 (+5.0 В), GND к Pin 9 (GND).

Подключение сенсорной подсистемы (Шина I2C-0):

Активировать системный оверлей sun60i-a733-i2c0.dtbo в /boot/armbianEnv.txt (overlays=i2c0).

Подключить датчики к шине I2C-0 на 40-пиновом разъеме Orange Pi: линия данных SDA — Pin 3 (PB3), тактирование SCL — Pin 5 (PB2).

Питание датчиков: СТРОГО +3.3 В (Pin 1), общая земля — Pin 6 (GND).

Sensirion SHT30 (адрес 0x44): непрерывный опрос температуры, влажности воздуха и вычисление $VPD$.

ADS1115 (16-битный АЦП, адрес 0x48, пин ADDR на GND): оцифровка аналогового сигнала влажности субстрата.

Подключить емкостный датчик влажности почвы v1.2 к аналоговому входу A0 с использованием защищенного серво-расположения проводов (Signal — VCC 3.3В по центру — GND).

Подключение USB NoIR камеры:

Подключить USB-камеру без инфракрасного фильтра к порту USB 3.0 Orange Pi (/dev/video0, бэкенд cv2.CAP_V4L2 для мгновенного захвата без зависаний GStreamer).

Монтаж в распределительную коробку и температурная изоляция SHT30:

Смонтировать Orange Pi 4 Pro, модуль реле, оба Mini-360 и ADS1115 внутри закрытой герметичной монтажной коробки (IP54/IP65). Это защищает электронику от брызг при поливе и полностью отсекает паразитную подсветку фотометрической камеры от статусных светодиодов плат.

Вынос Sensirion SHT30: датчик SHT30 вынести из распределительной коробки на 4-проводном экранированном кабеле I2C непосредственно в рабочую камеру бокса на уровень полога растений ($h \approx 10\text{--}15$ см). Это исключает тепловое влияние процессора Orange Pi (нагревающего внутренний объем коробки до $+28\dots+32^\circ\text{C}$).

ЭТАП 2. Проектирование и изготовление бокса (CAD & Fabrication)

Лазерный раскрой корпуса:

Сгенерировать параметрическую развертку фотометрического бокса размерами 210 × 210 × 297 мм с зубчатыми соединениями («шип-паз» 4 мм), быстросъемным накладным фасадом на неодимовых магнитах 8×2 мм N52 и нижнем замке-башмаке под листовую березовую фанеру ФК толщиной 4 мм.

Вырезать детали на лазерном станке ACMER S1 Pro (рабочее поле 380 × 370 мм, чертежи в hardware/laser_cutting/), собрать каркас на клей ПВА.

Светопоглощающее антибликовое покрытие:

Внутренние стенки бокса тщательно обработать наждачной бумагой и окрасить черной глубокоматовой краской (Kudo) в два перекрестных слоя для максимального поглощения паразитных переотражений.

3D-печать оптического узла:

Спроектировать и напечатать кронштейн крепления NoIR-камеры.

Напечатать светорассеивающий диффузор (полусферический колпак из молочно-белого PETG со 100% заполнением стенок), объединяющий светодиоды 660 и 850 нм. Диффузор обеспечивает коаксиальное смешение световых потоков в однородное бестеневое пятно на предметном столике без эффекта параллакса.

ЭТАП 3. Программный конвейер и калибровка (Software & Calibration)

Настройка операционной системы Armbian и I2C:

Проверить доступность шины командой i2cdetect -y 0: адреса 0x44 (SHT30) и 0x48 (ADS1115) должны стабильно отвечать на шине.

Установить системные библиотеки:
     bash
     pip3 install smbus2 gpiod opencv-python numpy scipy matplotlib pandas fastapi uvicorn

Двухточечная градуировка емкостных датчиков влажности:

Измерить напряжение на датчике v1.2 в сухом воздухе: $V_{\text{dry}} = 2.03$ В (0% влажности).

Измерить напряжение при погружении в воду: $V_{\text{water}} = 0.57$ В (100% влажности).

Рабочая формула влажности:
     $$W_{\text{soil}} = \max\left(0.0,\ \min\left(100.0,\ \frac{2.03 - V_{\text{soil}}}{2.03 - 0.57} \times 100\%\right)\right)$$

Последовательный 3-кадровый протокол стробирования (Physical Dual-Strobe):

Зафиксировать ручную экспозицию через драйвер V4L2 (CAP_PROP_AUTO_EXPOSURE = 1), принудительно отключить автоэкспозицию и автобаланс белого (AWB).

Шаг 1: Захват фонового кадра $L_{\text{amb}}$ при выключенных реле (тишина).

Шаг 2: Включение реле Ch1 (Щелчок 1) $\to$ вспышка 660 нм Deep Red $\to$ захват кадра $L_{\text{red}}$ $\to$ выключение реле Ch1 (Щелчок 2).

Шаг 3: Межкадровая пауза 0.20 с для разгрузки шины питания и адаптации сенсора камеры.

Шаг 4: Включение реле Ch2 (Щелчок 3) $\to$ вспышка 850 нм NIR $\to$ захват кадра $L_{\text{nir}}$ $\to$ выключение реле Ch2 (Щелчок 4).

Шаг 5 (Истинный физический дифференциал без аппроксимаций):
     $$R = \max(0, L_{\text{red}}[:, :, 2] - L_{\text{amb}}[:, :, 2]), \qquad NIR = \max(0, \text{gray}(L_{\text{nir}}) - \text{gray}(L_{\text{amb}}))$$

Закрепить на дне бокса стационарный диффузный белый эталон (White Reference Target, $R_{660} \approx R_{850} \approx 0.88–0.90$, нулевая базовая линия $\text{NDVI}_{\text{ref}} \equiv 0.000$).

Программа в каждом цикле рассчитывает динамический коэффициент баланса светодиодов:
$$
 k_{\text{bal}} = \frac{I_{660}^{\text{white}}}{I_{850}^{\text{white}}}
 $$

Это полностью исключает инструментальную погрешность от прогрева мощных 3W LED и температурного дрейфа матрицы камеры.

Алгоритм детекции ArUco, попиксельного расчета NDVI и морфометрического анализа площади (PLA):

В кадре автоматически детектируется фидуциальный маркер кассеты (словарь DICT_4X4_50, маркеры №1–6), привязывающий снимок к нужной экспериментальной когорте без участия человека.

Субпиксельная размерная калибровка: контур маркера ($25.0 \times 25.0$ мм = $6.25\ \text{см}^2$) используется для расчета метрического коэффициента масштабирования $k_{\text{scale}} = 6.25 / A_{\text{aruco}}$ ($\text{см}^2/\text{пикс}$).

Рассчитывается калиброванный вегетационный индекс:
$$
 NDVI = \frac{k_{\text{bal}} \cdot NIR - Red}{k_{\text{bal}} \cdot NIR + Red}
 $$

Сегментация и расчет проективной площади листьев (Projected Leaf Area, PLA):
     Маска зеленой листовой биомассы формируется порогом $NDVI > 0.22$ (с исключением зон эталона белого и ArUco-наклейки). Проективная площадь рассчитывается как:
$$
 S_{\text{leaf}} = \sum \text{Mask}{\text{leaf}} \times k{\text{scale}}\ (\text{см}^2)
 $$
Алгоритм вычисляет как суммарную площадь всей кассеты, так и индивидуальную площадь каждого из 9 растений в ячейках.
   * Генерируется псевдоцветовая карта в палитре cv2.COLORMAP_TURBO, сетка $3 \times 3$ с индивидуальным средним значением NDVI и площадью $S_{\text{cell}}$ по каждой из 9 ячеек, накладывается метка ArUco и статус когорты. Данные сохраняются в базу CSV и веб-интерфейс.
5. Развертывание автономной точки доступа Wi-Fi (Mobile AP Hotspot) и системной службы:
   * Настройка системной службы systemd (plant-station.service) с автоматическим запуском веб-интерфейса FastAPI на порту 8000 при включении питания станции;
   * Конфигурация беспроводного адаптера wlan0 через NetworkManager в режим автономной точки доступа (PlantStation-AP, SSID: PlantStation, WPA2-PSK: sirius2026, шлюз 192.168.4.1/24);
   * Интеграция легковесного DHCP-демона dnsmasq-base для автоматического назначения IP-адресов смартфонам/планшетам оператора и avahi-daemon (mDNS) для открытия панели по имени http://orangepi4pro.local:8000 в полевых условиях без внешнего роутера.

ЭТАП 4. Синхронный биологический эксперимент (Серия 5 кассет 5-в-1 + Стенд №0)

Подготовка модельной рассады и тары:

Использование стандартных рассадных кассет $180 \times 135 \times 60$ мм на 9 ячеек ($3 \times 3$) из чёрного матового полистирола.

Синхронный посев 5 когорт (29 сентября 2026 г.): кассеты №1–5 (всего 45 растений) высеяны строго в один день для полной биологической и возрастной эквивалентности.

Калибровочный стенд №0 (Кассета №6): высеяна 22 сентября 2026 г. (возраст 7 суток, развитые проростки) специально для юстировки оптики NoIR, диффузора и калибровки OCR тепловизора UTi120S при поступлении посылки 3 октября.

Экспериментальные когорты и режимы воздействия:

Кассета №1 (🌱 Контроль / Оптимум): регулярный полив водой (100% ПВ), базовый физиологический эталон ($\text{NDVI} \approx 0.74$, $\Delta T \approx -1.2\ ^\circ\text{C}$).

Кассета №2 (🧂 Засоление / 100 мМ NaCl): полив 100 мМ раствором NaCl. Критически важное биотехнологическое требование: кассета установлена в отдельный индивидуальный лоток-поддон, изолированный от общего дренажа других кассет, что полностью исключает диффузию солей. Доказательство победы над датчиками влажности: почва сырая ($>80\%$), но корни в осмотическом блоке, температура листа подскакивает на $+1.8\ ^\circ\text{C}$.

Кассета №3 (🔬 Превентивная регидратация / Доклиническое купирование): режим засухи $\to$ восстановительный полив по первому сигналу тревоги станции ($\Delta T > +0.8\ ^\circ\text{C}$, спад NDVI, $T_{\text{alert}} \approx 36–40$ ч, до увядания). Итог: $\kappa_{\text{rec}} = 98.2\%$, тургор за 2 часа, сохранение 100% урожая.

Кассета №4 (👁️ Традиционный визуальный контроль / Реактивный метод): режим засухи $\to$ полив только при явном визуальном поникании листьев ($T_{\text{wilt}} \approx 72–84$ ч, опоздание на 36–48 ч). Итог: $\kappa_{\text{rec}} = 54.1\%$, необратимый некроз мезофилла, потеря ~45% биомассы.

Кассета №5 (⚠️ Терминальная засуха / Контроль гибели): полное прекращение полива ($96+$ ч) до необратимой гибели растений. Необходима для полной оцифровки динамики деградации тканей до точки невозврата.

Кассета №6 (🎯 Калибровочный стенд №0): развитые проростки для юстировки оптики и порогов OCR, без вмешательства в чистый биологический фон 5 основных когорт.

Регламент пакетного замера «5 кассет (5-в-1)» на веб-станции (2 раза в сутки, 2 мин на серию):

Шаг 1: Пакетная съемка в боксе (без проводов): оператор последовательно устанавливает кассеты 1 $\to$ 2 $\to$ 3 $\to$ 4 $\to$ 5. Оптические маркеры ArUco автоматически определяют номер кассеты и упорядочивают замеры. Одно нажатие кнопки запускает стробирование 660/850 нм, субпиксельный расчет NDVI и морфометрию площади PLA ($3 \times 3$).

Шаг 2: Синхронный ввод данных: на экране мастера в едином ряду вводятся масса кассеты с весов (г), температура листа с экрана UTi120S (°C) и влажность субстрата (%).

Шаг 3: Сохранение или привязка тепловизора: сохранение выполняется мгновенно без проводов; при необходимости кабель тепловизора подключается в конце серии для пакетного OCR-импорта термограмм сразу по всем 5 кассетам.

ЭТАП 5. Аналитика, статистика и подготовка конкурсного досье («Сириус»)

Математическая статистика в SciPy:

Построение динамических графиков временных рядов ($NDVI$, $\Delta T$, влажность почвы) с 95% доверительными интервалами (Error Bars).

Дисперсионный анализ (Two-way ANOVA) и непараметрический тест Манна-Уитни ($p < 0.001$).

Доказательство гипотезы: оптико-термографический комплекс детектирует стресс на 36–54 часа раньше, чем проявляется визуальная потеря тургора листа.

Монтаж триптиха и аналитических дашбордов:

Генерация сравнительных панелей: RGB снимок — Тепловая карта NDVI — Термограмма UTi120S для каждого дня эксперимента.

Настройка автономной полевой точки доступа Wi-Fi PlantStation (192.168.4.1) для полевых испытаний в теплицах.

Конкурсные материалы:

Пакет для ОЦ «Сириус» («Большие вызовы»): конкурсная работа, презентация на 15 слайдов, паспорт проекта, сценарий речи на очную защиту (7 минут), ответы на вопросы жюри.

Получение отзыва/рецензии научного руководителя и наставника.

Контрольные вехи проекта (Чек-лист)

| Веха | Задача | Срок |
| --- | --- | --- |
| 1 | Согласование научного аппарата и гипотезы с научным руководителем | Неделя 1 |
| 2 | Лазерный раскрой и сборка матового бокса, 3D-печать кронштейна и диффузора | Неделя 2 |
| 3 | Сборка силовой части (2x Mini360, реле, диоды), настройка Wi-Fi AP PlantStation на Orange Pi | Неделя 3 |
| 4 | Синхронный посев 5 когорт (45 растений), проведение вегетационного эксперимента, калибровки на UTi120S | Неделя 4–5 |
| 5 | Обработка данных в SciPy (ANOVA), генерация отчетов и презентаций для «Больших вызовов» | Неделя 6 |